# TCVN 		TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

DỰ THẢO

# TCVN 6675:2020

# Xuất bản lần 2

# THUỐC LÁ VÀ SẢN PHẨM THUỐC LÁ

# XÁC ĐỊNH ĐỘ ẨM

Tobacco and tobacco products - Determination of moisture content

HÀ NỘI – 2020

Lời nói đầu

TCVN 6675:2020 thay thế TCVN 6675:2000;

TCVN 6675:2020 do Bộ Công Thương biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6675:2020

THUỐC LÁ VÀ SẢN PHẨM THUỐC LÁ - XÁC ĐỊNH ĐỘ ẨM

Tobacco and tobacco products - Determination of moisture content

1. Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định độ ẩm của thuốc lá và các sản phẩm thuốc lá dạng sợi bằng phương pháp sấy khô.

2. Tiêu chuẩn trích dẫn

TCVN 5080 : 2002 (ISO 4874 : 2000) Thuốc lá - Lẫy mẫu thuốc lá nguyên liệu Nguyên tắc chung

TCVN 6684 : 2008 (ISO 8243 : 2006) Thuốc lá điếu - Lấy mẫu

TCVN 6938 : 2001 Thuốc lá sợi - Lấy mẫu

3. Định nghĩa

Độ ẩm thuốc lá và sản phẩm thuốc lá: Phần trăm khối lượng mất đi sau khi sấy ở nhiệt độ 110°C ± 0,5°C trong thời gian 3 giờ 45 phút.

4. Nguyên tắc

Mẫu được sấy 3 giờ 45 phút trong tủ sấy có quạt gió, ở nhiệt độ 110°C ± 0,5°C. Phần trăm khối lượng mất đi sau khi sấy là độ ẩm của mẫu.

5. Thiết bị, dụng cụ

5.1 Tủ sấy có quạt gió, có thể duy trì nhiệt độ ở nhiệt độ 110°C ± 0,5°C; quạt gió có tốc độ phù hợp (khoảng 900 vòng/phút) để duy trì nhiệt độ ổn định và đồng nhất trong khi sấy mẫu. Kiểm tra nhiệt độ trước khi sấy bằng nhiệt kế đã được đăng ký.

5.2 Cân phân tích (có độ chính xác 0,001g). Cân phải được kiểm tra định kỳ hàng năm và cứ sau 28 ngày thì được kiểm tra định kỳ tại chỗ.

5.3 Bình đựng mẫu

5.4 Hộp cân mẫu bằng thép không gỉ, nắp đậy có đục lỗ và được đánh số, hộp cân thích hợp là loại có kích thước sâu 50mm, rộng 90mm.

5.5 Khay đựng mẫu làm bằng thép không gỉ.

5.6 Bình hút ẩm. Trong bình là các khay chứa silica gel.

6 Lấy mẫu

TCVN 5080 : 2002 (ISO 4874 : 2000)

TCVN 6684 : 2008 (ISO 8243 : 2006)

TCVN 6938:2001

7 Cách tiến hành

7.1 Làm sạch hộp cân và nắp bằng cách ngâm 15 phút trong chất tẩy rửa nóng, sau đó lau nhẹ hộp và nắp rồi tráng kỹ bằng nước.

7.2 Sau khi rửa sạch, sấy khô hộp và nắp trong tủ sấy 3 giờ. Lấy hộp ra, để nguội và đậy nắp. Tránh nhầm lẫn các hộp và nắp.

7.3 Bật tủ sấy đảm bảo đạt nhiệt độ 110°C±0,5°C trước khi sấy mẫu, kiểm tra quạt gió.

7.4 Trước khi lấy mẫu, ghi tên mẫu tương ứng với số của hộp cân dùng để sấy mẫu.

7.5 Cân khối lượng hộp và nắp, ghi lại khối lượng, MH.

7.6 Bỏ hộp và nắp ra khỏi cân

7.7 Cân 10±0,5g mẫu, cho mẫu vào hộp, đóng nắp

7.8 Cân khối lượng hộp chứa mẫu, ghi lại khối lượng, M1.  Đặt các hộp thuốc vào khay, nếu chưa kín khay thì chèn các hộp rỗng vào chỗ trống.

Chú ý - Để kiểm tra so sánh với mẫu đối chứng đã biết trước độ ẩm, hộp mẫu đối chứng phải để ở giữa mỗi khay.

7.9 Lặp lại bước từ 7.4 đến 7.8 đối với tất cả các mẫu

7.10 Kiểm tra hoạt động của quạt gió và nhiệt độ tủ sấy đạt 110° ± 0,5°C. Khi tủ sấy đã hoạt động bình thường, nhanh chóng đưa khay mẫu vào tủ và đóng tủ. Sấy trong thời gian 3 giờ 45 phút.

Chú ý - nhiệt độ tủ sấy có thể không đạt nhiệt độ làm việc ngay sau khi đưa mẫu vào tủ mà phải mất vài phút sau khi đóng tủ, nếu sau 30 phút tủ sấy không đạt nhiệt độ làm việc, phép thử sẽ bị huỷ.

7.11 Sau 3 giờ 45 phút, kiểm tra lại hoạt động của quạt gió và nhiệt độ của tủ ở, nếu có sai khác nhiệt độ 110° ± 0,5°C, phép thử sẽ bị huỷ. Tắt tủ, lấy mẫu cho vào bình hút ẩm.

Chú ý – Các hạt silica gel xanh có tính chỉ thị. Khi bị ẩm silicagel sẽ ngả sang màu hồng thì phải bỏ chúng ra khỏi bình để sấy lại. Sấy trong tủ ở nhiệt độ 110°C trong 2 giờ sẽ khôi phục màu xanh. Loại bỏ những hạt mất màu hoặc ngả màu nâu.

7.12 Để nhiệt kế trên khay đựng trong bình hút ẩm. Ngay khi nhiệt kế chỉ nhiệt độ phòng thì lấy mẫu ra cân, không để hộp cân trong bình hút ẩm quá lâu.

8 Tính và biểu thị kết quả

Độ ẩm của thuốc lá X tính theo công thức:

X(%)=M1-M2M1-MHx100

Trong đó

- X: độ ẩm của thuốc lá, tính bằng phần trăm (%);

- M1: là khối lượng hộp và phần mẫu thử trước khi sấy, tính bằng gam;

- M2: là khối lượng hộp và phần mẫu thử sau khi sấy, tính bằng gam;

- MH: là khối lượng hộp rỗng, tính bằng gam.

Chú ý - Kết quả độ ẩm của mẫu đối chứng có thể dùng để điều chỉnh các kết quả đo khác. Nếu chỉ đo một mẫu đối chứng thì phải thận trọng khi dùng kết quả này, vì một mẫu không thể chính xác.

9. Báo cáo kết quả

Báo cáo kết quả phải chỉ ra phương pháp sử dụng và kết quả thu được. Cũng phải đề cập đến tất cả các chi tiết thao tác không qui định trong tiêu chuẩn này, hoặc tuỳ ý lựa chọn, cùng với các chi tiết bất thường nào khác có thể ảnh hưởng tới kết quả.

# Báo cáo kết quả cũng bao gồm tất cả các thông tin cần thiết về việc nhận biết hoàn toàn mẫu thử.